| НАЗВАНИЕ: Конфигурирование и техническое обслуживание дисков, подключенных к контроллеру RAID. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ПРОДУКТА | MN |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В данной сервисной информации описывается процедура конфигурирования и технического обслуживания дисков, подключенных к контроллеру RAID. |  |  |  |  |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

1.	Введение	3

2.	УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОМ RAID	3

2.1	НАХОЖДЕНИЕ ОШИБОК С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ SiICfg for Medley	3

2.2	ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО ДИСКА	7

2.3	ПРОВЕРКА УСПЕШНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСКОВ	13

# Введение

В случае конфигурирования контроллера RAID или отказа одного из дисков, подключенных к контроллеру RAID, необходимо следовать инструкциям, описанным в данном документе. Процедура конфигурирования и замены дисков, подключенных к контроллеру RAID, действительна только для MN на основе Fujitsu-Siemens SCENIC P300. Обслуживающий персонал на объекте должен иметь базовые знания о компьютерах (знание компонент аппаратных средств MN и операционной системы WIN 2000). Ответственность за потерю данных, в случае неправильного вмешательства из-за недостаточных базовых знаний о компьютерах, несет персонал, разрешивший вмешательство или его выполнивший. Во избежание такого рода затруднений рекомендуется, если это возможно, поврежденный MN отослать в сервисный центр Искрател Крань. Если в имеющейся ситуации невозможно обеспечить запасной MN или более целесообразно выполнить ремонт на объекте, необходимо следовать по нижеприведенной процедуре.

# УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРОМ RAID

В узлах MN типа Fujitsu-Siemens SCENIC P300 установлен Silicon Image SiI 0680 Ultra-133 Medley ATA RAID Controller. Для контроля работы контроллера RAID используется приложение SiICfg for Medley, находящееся в директории C:\Program Files\SpeedWay133. Приложение запускается уже при загрузке операционной системы. Если этого не происходит, следует создать ярлык файла SiICfg.exe и перенести его в директорию C:\Documentsand Settings\AllUsers\StartMenu\Programs\Startup. В этом случае необходимо перезапустить компьютер.

## НАХОЖДЕНИЕ ОШИБОК С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ SiICfg for Medley

Приложение работает на заднем плане и может выявлять изменения в контроллере RAID и дисках. В случае ошибки в контроллере RAID или дисках, при загрузке компьютера появится окно POPUP, показанное на рисунке ниже. Тем самым приложение извещает о произошедшем (ошибка, предупреждение или извещение) в контроллере RAID или дисках.

Двойным нажатием на значке в системной строке (красным кружком обведен значок в нижнем правом углу) запускается приложение и открывается нижеприведенное окно.

Если открыть вкладку Events, отобразятся все извещения, предупреждения и ошибки, связанные с контроллером RAID и дисками, в зависимости от того, какая степень извещения о происходящем в контроллере RAID установлена.

Степень извещения устанавливается нажатием правой кнопки на значке в системной строке и выбором опции Configure SiICfg в меню. Откроется нижеприведенное окно.

Имеется возможность выключения извещения, определения высокой степени извещения (извещения, предупреждения и ошибки), средней степени извещения (предупреждения и ошибки) или низкой степени извещения (ошибки).

Слева имеется перечень устройств, подключенных к контроллеру RAID. Контроллер RAID имеет две шины. К каждой можно подключить два диска. Суммарно к контроллеру RAID можно подключить четыре диска. Диски в узлах MN сконфигурированы в режиме «зеркалирования» (mirroring). В таком режиме данные одновременно записываются на оба диска. Содержание обоих дисков полностью одинаково. Способ подключения дисков можно увидеть, если выбрать пункт Sets, как показано на нижеприведенном рисунке.

Данные о диске можно получить путем нажатия на нужный диск. В правой части окна отобразятся данные о подключенном диске.

В случае отказа одного из дисков, он не будет виден на шине, то есть не будет никаких данных о нем. Если из сообщений и обратной информации, отображенных на вышеприведенном рисунке, видно повреждение одного из дисков, необходимо следовать инструкциям, описанным ниже.

## ЗАМЕНА НЕИСПРАВНОГО ДИСКА

Прежде всего, необходимо решить, который из дисков неисправен. Поскольку диски могут быть подключены различными способами (оба на одной шине или отдельно каждый на своей шине), самым простым способом определения неисправности одного из дисков является отключение питания одного из дисков и запуск компьютера, а после этого процедура повторяется со вторым диском. Диск, с которым компьютер не сможет загрузиться, является неисправным и его необходимо заменить. Немедленно после включения компьютера следует нажать кнопку <F2> для входа в BIOS, сразу после отображения на экране сообщения об инструменте RAID следует нажать кнопку <F3>.

После удаления имеющегося RAID-комплекта, что осуществляется путем нажатия на кнопку <F1>, получится состояние, подобное показанному на рисунке ниже. В данном примере видны два диска, каждый из которых подключен к своей шине (в компьютере каждый диск подключен своим кабелем). Один из дисков является оригинальным, а неисправный диск предварительно заменен новым. Далее следует нажать на кнопку <F2> для создания нового RAID-комплекта. Необходимо помнить, что оба диска должны быть однотипными.

Необходимо повторно нажать на кнопку <F2> для создания зеркального метода работы в RAID-комплекте.

В конце подтверждаются дополнительные возможности, как показано на рисунке ниже. Необходимо внимание при вводе правильного номера во второй строке, где определяется диск-источник (оригинальный, т.е. работающий диск). В третьей строке вводится порядковый номер, который имеет замененный диск. Выбирается опция копирования с исходящего диска на входящий (замененный) диск, копирование данных происходит в off-line режиме (сначала все содержимое исходящего диска переносится на входящий, только потом начинается установка операционной системы) и в конце все вместе необходимо подтвердить. Процедура копирования длится несколько часов, поэтому рекомендуется производить данную операцию ночью.

Контроллер RAID может выполнить операцию копирования также во время работы MN. В этом случае не выбирается off-line режим копирования и на компьютере нормально загрузится операционная система. В приложении SiICfg for Medley имеется возможность наблюдения за процессом копирования данных на новый диск. Для отображения состояния нового диска должна быть включена функция Auto-Rebuild (как показано на рисунке ниже), включаемая предварительно в разделе BIOS, предназначенном для RAID.

После замены диска и правильной конфигурации дисков, в разделе BIOS, предназначенном для RAID, должно отображаться состояние, подобное показанному на рисунке ниже. На этом замена и реставрация RAID и дисков закончена.

## ПРОВЕРКА УСПЕШНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДИСКОВ

После окончания процедуры восстановления, можно сделать простую проверку успешности восстановления RAID и дисков. Предварительно следует отключить вторичный диск (диск на который были скопированы данные - целевой) и включить компьютер. Если процедура восстановления прошла успешно, система нормально запуститься с первичного диска (диск с которого копировались данные - оригинальный). Компьютер выключается и процедура повторяется со вторичным диском. С этой целью необходимо отключить первичный диск и на его место установить вторичный диск. Замена дисков необходима в силу специфики работы операционной системы Windows 2000/2003Server/XP создающей при первом запуске с новым RAID-комплектом дисков в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices образ дисков с определенными связями между позициями дисков на отдельных RAID портах и режимах работы дисков (первичный/вторичный).

Следует заново запустить компьютер и если система запуститься нормально, восстановление дисков успешно завершено. В случае выявления какой-либо ошибки процедуру восстановления необходимо повторить.